**Procedure controle van de meetuitrusting**

**Doel**

Het monitoren van de meetuitrusting om aan te tonen dat de uitrusting correct werkt.

**Beschrijving**

De kraamverzorgende heeft een meetinstrument nodig, om de observatie en controle van de pasgeborene uit te voeren. Het gewicht van de pasgeborene dient volgens het zorgprotocol (kckz 24. Handeling wegen van de pasgeborene d.d. 01-05-2021) objectief te worden bepaald op:

* Dag van geboorte of dag van thuiskomst
* Op dag 2, 4 en 7
* Of volgens het beleid van de verloskundige

De kraamverzorgende mag hierbij een weegschaal naar keuze gebruiken in de vorm van een digitale weegschaal of een unster.

Om een objectieve meting te kunnen verrichten zal de kraamverzorgende het meetinstrument (de weegschaal of unster) moeten controleren. Dit gebeurt in ieder geval één keer per jaar, of eerder indien kraamverzorgende het gevoel heeft dat het meetinstrument niet meer nauwkeurig is.

Het bewijs van de controle van het meetinstrument dient jaarlijks te worden gedeeld met kraamzorg Tilly, om de kwaliteit van de zorg te waarborgen.

De kraamverzorgende heeft drie opties om aan te tonen dat zij werkt met een betrouwbaar meetinstrument:

1. Kraamverzorgende schaft jaarlijks een nieuw meetinstrument aan en levert het aankoopbewijs aan kraamzorg Tilly;
2. Kraamverzorgende laat haar weegschaal jaarlijks controleren bij een daartoe bevoegde instantie en levert het bewijs van goedkeuring aan kraamzorg Tilly;
3. Kraamverzorgende maakt een afspraak met kraamzorg Tilly om het meetinstrument te laten controleren door Kraamzorg Tilly met behulp van controlegewichten. De weegschaal wordt getoetst op drie verschillende gewichten en mag maximaal één weeginterval afwijken of 0.5% van het totaalgewicht. Het bijgevoegde ‘formulier controle weeginstrument’ wordt hiervoor gebruikt en opgeslagen in het dossier van kraamverzorgende.

Indien optie 1 of 2 wordt gekozen en in het geval waarin het meetinstrument niet voldoet aan de toetsing, dan dient de kraamverzorgende de weegschaal te laten repareren, te ijken of een nieuw meetinstrument aan te schaffen. Hiervan levert kraamverzorgende dan weer bewijs aan kraamzorg Tilly.

Indien kraamverzorgende geen bewijs van controle meetinstrumenten kan aanleveren, dan voldoet zij niet aan de kwaliteitseis en zal Kraamzorg Tilly genoodzaakt zijn om maatregelen te moeten nemen. De kraamverzorgende krijgt 1 (één) maand uitstel om alsnog te laten zien dat zij voldoet aan de kwaliteitseis, tenzij kraamverzorgende een gegronde reden heeft voor deze afwijking, of wanneer zij tijdelijk geen zorg verleent. Dan zorgt zij dat zij voordat ze weer start met zorg verlenen voor een gecontroleerde weegschaal.

**Formulier controle meetinstrument**

|  |  |
| --- | --- |
| Naam kraamverzorgende |  |
| Soort weegschaal (type, merk) |  |
| Meetinterval |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gewicht op weegschaal | Gewogen gewicht op weegschaal | Verschil in gram | Toelaatbaar ja/nee |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Foto van de controle meetinstrument

Door ondertekening van dit formulier verklaren bovengenoemde kraamverzorgende en Kraamzorg Tilly dat kraamverzorgende in het bezit is van een gecontroleerde weegschaal.

Handtekening kraamverzorgende Handtekening Kraamzorg Tilly

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Plaats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Plaats \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_